ОКП  42 7718

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-производственная фирма «Энергопромкомплект»

(ООО «НПФ «Энергопромкомплект»)

105094, Россия, г. Москва, Б. Семёновская, д. 42/2-4, стр. 2

т: (495)518-86-00, факс: (499)196-90-95

Web-сайт: http://www.enpc.ru    e-mail:  energopc@gmail.com

Датчики вибрации  цифровые «ЦДВ»

ПАСПОРТ

ЦДВ.01.00 ПС

Номер по государственному реестру  № 71708-18;

св-во утв. типа средства измерения  RU.C.28.004.A №70441 приказ 1304 от 28.07.2018 г.

Ех сертификат соответствия № ТС RU C-RU.BH02.B.00450

Серия RU №0497687 от 24.07.2017 г.

г. Москва

2018 г.

Настоящий паспорт распространяется на   датчики вибрации цифровые «ЦДВ» исполнений: «ЦДВ-2» с измерениями параметров вибрации по двум осям и «ЦДВ-3»  с измерениями параметров вибрации по трем  осям.

1 ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие.

1.2 Паспорт должен постоянно находиться с изделием в месте эксплуатации или хранения.

1.3 При передаче изделия на другое предприятие или для проведения ремонта Паспорт подлежит передаче вместе с изделием.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Датчики вибрации  цифровые «ЦДВ» (далее - «ЦДВ») предназначены для измерений среднеквадратических значений виброускорения, виброскорости и виброперемещения по двум или трем взаимно ортогональным осям.

2.2. Датчики вибрации  цифровые «ЦДВ»  изготовлены обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Энергопромкомплект» (ООО «НПФ «Энергопромкомплект»)

Адрес: 105094, г. Москва,  ул. Б. Семеновская, д.42/2-4, стр.2

Т: +7 (495) 518-86-00;  т/ф: +7 (499) 196-90-95;

e-mail:  energopc@gmail.com ;  Web-сайт: http://www.enpc.ru

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений СКЗ виброуск. на базовой частоте 20 Гц, м/с2 | от 0,2 до 10 |
| Диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброускорения, Гц | от 2 до 100 |
| Пределы допускаемой осн. относительной погрешности измерений СКЗ виброускорения в диапазоне рабочих амплитуд и частот,% | ±10 |
| Диапазон измер. СКЗ виброскорости на базовой частоте 20 Гц, мм/с | от 2 до 20 |
| Диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброскорости, Гц | от 3 до 100 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости, % от 3 до 5 Гц включ. св. 5 до 100 Гц | ±25 ±10 |
| Диапазон измерений СКЗ виброперемещения на базовой частоте 20 Гц, мкм | от 100 до 400 |
| Диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброперемещения, Гц | от 15 до 45 |
| Пределы допускаемой осн. относительной погрешности измерений СКЗ виброперемещения в диапазонах рабочих амплитуд и частот, % | ±10 |
| Относительный коэффициент поперечного преобр-ния, %, не более | ±10 |
| Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, ºС | от +15 до +25 |
| Пределы допускаемой доп. относительной погрешности измерений СКЗ виброускорения (виброскорости, виброперемещения) в диапазонах рабочих амплитуд и частот, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С) в диапазоне рабочих температур, %/ 10 ºС | ±0,2 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, ºС | от -60 до +85 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 22 до 32 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 150 |
| Масса (без кабеля), кг, не более | 1 |
| Масса кабеля, кг/м, не более | 0,4 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 50×75×60 |
| Примечание – метрологические характеристики на датчики вибрации цифровые «ЦДВ» нормируются одинаково для каждой измерительной оси. Для датчиков «ЦДВ-2» метрологические характеристики нормируются для двух ортогональных осей Х, Y. Для датчиков «ЦДВ-3» метрологические характеристики нормируются для трех ортогональных осей Х, Y и Z. |  |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ ЦИФРОВЫХ «ЦДВ»

Рис. 1 – внешний вид датчиков вибрации цифровых «ЦДВ»

Принцип действия «ЦДВ»  основан на преобразовании амплитуды колебаний объекта вдоль двух (трех) взаимно ортогональных направлений в цифровой сигнал пропорциональный среднеквадратическим значениям (далее – СКЗ) измеряемых характеристик вибрации.

Датчики вибрации цифровые «ЦДВ» представляют собой емкостной акселерометр со встроенной электроникой в виде микропроцессора, смонтированного на измерительной плате, который преобразует аналоговые сигналы, пропорциональные характеристикам вибрации в цифровые данные, отображаемые на экране персонального компьютера (далее – ПК).

«ЦДВ» имеют два варианта исполнений, отличающихся количеством измерительных осей:

- двухосевой датчик «ЦДВ-2» для измерения СКЗ виброускорения, вибро-скорости и виброперемещения по двум взаимно ортогональным  осям Х, Y;

- трехосевой датчик «ЦДВ-3» для измерения СКЗ виброускорения, вибро-скорости и       виброперемещения по трем взаимно ортогональным осям X, Y, Z.

Датчики вибрации цифровые «ЦДВ» относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. Вид взрывозащиты – «d»- «взрывонепроницаемая оболочка»  - маркировка   IP67 1ExdΙΙCT5Х.

# 5 ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

5.1. Прежде чем приступить к монтажу «ЦДВ», необходимо осмотреть его (рис.1.1). При этом необходимо проверить маркировку взрывозащиты, крепежные элементы заземления, а также убедиться в целостности корпуса.

5.2. Подготовьте опорную площадку на поверхности обследуемого объекта,  согласно рис. №.2. Установите «ЦДВ» на подготовленную поверхность обследуемого объекта, закрепите его с помощью четырех винтов М5х30 (в комплекте с шайбами М5 и гроверными шайбами М5). Закрепите на расстоянии 50-100 мм от кабельного ввода «ЦДВ» фиксатор «первой точки» крепления кабеля   на подготовленной площадке с помощью двух винтов М5х25 (в комплекте с шайбами М5 и гроверными шайбами М5) см. рис..2; 2.1.  ВНИМАНИЕ! Не допускается при монтаже изгиб кабеля с радиусом изгиба  меньшим 15-ти радиусов кабеля. ВНИМАНИЕ! Не допускается при монтаже образование свободно свисающих участков кабеля вблизи «первой точки» крепления. ВНИМАНИЕ! Эти требования следует выполнять при первичной и периодических поверках.  Закрепите провод заземления к заземляющей клемме «ЦДВ» винтом М5х10 (в комплекте с шайбой М5 и гроверной шайбой М5). «ЦДВ» подключаются через свой постоянно присоединенный кабель к внешним цепям (источникам питания, контроллерам и т.д.),  находящимся во взрывобезопасной зоне согласно сопроводительной документации на эти приборы; либо к взрывозащищенным клеммным коробкам с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d», находящимся во взрывоопасной зоне.

5.3. ВНИМАНИЕ! При подключении к взрывозащищенным клеммным коробкам нескольких «ЦДВ» не  допускается соединение «звездой» (такое соединение может приводить к сбоям при передачи цифрового сигнала). На концах линии связи должны устанавливаться согласующие резисторы (с номиналом равным волновому сопротивлению кабеля – 120 Ом)

5.4. Для обеспечения взрывозащищенности при монтаже следует выполнять:

- все подключения и отключения «ЦДВ» следует проводить при отключенном электропитании;

- обязательное заземление «ЦДВ»;.

- разборку и ремонт датчика, для сохранения его взрывобезопасности, необходимо производить только на предприятии-изготовителе.

# Рис. 1.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры цифровых датчиков вибрации «ЦДВ 2»-L-N; «ЦДВ 3»-L-N

# Рис. 2. Подготовка поверхности объекта для установки датчиков вибрации цифровых «ЦДВ 2»; «ЦДВ 3»

Рис. 2.1 Чертеж «хомута» - фиксатора  крепления «1-й точки»  кабеля «ЦДВ»

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ ЦИФРОВЫХ «ЦДВ»

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик вибрации цифровой | ЦДВ-2 (ЦДВ-3) | 1 шт. | Поставляется с кабелем. Длина кабеля согласуется с заказчиком |
| Крепежные винты |  | 1 компл. | - |
| Паспорт | ЦДВ.01.00 ПС | 1 экз. | - |
| Руководство по эксплуатации | ЦДВ.01.00 РЭ | 1 экз. | На отгружаемую партию «ЦДВ» |
| Программное обеспечение на цифровом носителе | vconfig | 1 шт. | На отгружаемую партию «ЦДВ» |
| Методика поверки | МП 204/3-09-2018 | 1 экз. | На отгружаемую партию «ЦДВ» |

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1. «ЦДВ»  могут  храниться  в упаковке  предприятия  изготовителя  в  течение  6 месяцев со дня отгрузки с   предприятия изготовителя.

Условия хранения «ЦДВ» в части воздействия климатических  факторов внешний  среды  должны  соответствовать  группе  условий   хранения Л ГОСТ 15150.

6.2.  В  местах  хранения  не  допускается  наличие  паров  ртути, щелочей и других  химических  веществ,   вызывающих коррозию.

6.3. Хранение  «ЦДВ»  без  консервации  и   без   упаковки   не  допускается.

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1  Транспортирование  «ЦДВ»  должно  осуществляться   в  крытых транспортных средствах любого вида транспорта (воздушным - при условии размещения датчика в  герметизированном  отсеке)  при  температуре от минус 50 до плюс 50 оС.

8.2 Транспортирование  производится  в  соответствии  с  правилами,       действующими на соответствующем виде транспорта.

8.3 После транспортирования при отрицательных температурах необходимо  выдержать  «ЦДВ»  не  менее  8  ч  при  температуре   помещения, в котором они будут эксплуатироваться.

- ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1  Гарантийный срок эксплуатации «ЦДВ»– 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует соответствие качества «ЦДВ» требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Любая попытка вскрытия корпуса и (или) проведения ремонта «ЦДВ» прекращает действие гарантийных обязательств.

  - В случае отказа в работе «ЦДВ» в период гарантийного срока службы необходимо составить технически обоснованный акт о повреждении и приложить данные эксплуатации. В акте указать заводской номер и дату выпуска. Все документы отправлять в адрес предприятия-изготовителя: ООО «НПФ «Энергопромкомплект».

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- При отказе в работе или неисправности «ЦДВ»  в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен соответствующий акт в соответствии с ЦДВ.01.00 РЭ и направлен в адрес предприятия-изготовителя: ООО «НПФ «Энергопромкомплект».

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

датчик вибрации цифровой «ЦДВ»

(исполнения __________ зав. № ________________________) упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки________________201   г.

Упаковку произвел __________/_________________/.

М.П.

- ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Дата установки (снятия) | Шифр и номер объекта | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | Подпись отв. за установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик вибрации цифровой  «ЦДВ»,

(исполнение___________ заводской номер  №____________________________)   соответствует технической документации ООО «НПФ «Энергопромкомплект» и признан годным для эксплуатации.

14 ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Датчик вибрации цифровой  «ЦДВ»

(исполнение_____________ заводской номер  №___________________________)

поверен в соответствии с методикой поверки МП 204/3-09-2018 .

Дата  поверки:___________201   г.

Поверку произвел _______________/________________/.

М.П.    Межповерочный  интервал – 3 года.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

| Дата | Ф.И.О. поверителя | Результат поверки | Подпись | Оттиск клейма | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 15 УТИЛИЗАЦИЯ

14.1 «ЦДВ» экологически безопасен и при эксплуатации не выделяет вредных и опасных веществ и излучений.

14.2 При утилизации «ЦДВ» запрещается сжигать его конструктивные элементы во избежание выделения вредных веществ.